四川泸州川南发电有限责任公司

2025年轻车衡C磅升级改造

技术规范书

二〇二五年四月

目录

1. 总则	3

2. 项目概况	4

3. 标准和规范	5

4. 工作内容（不限于此）	6

5. 技术要求	6

6. 供货范围	10

7. 技术资料	11

8. 工程进度	11

9. 运输及开箱验收	11

10. 技术服务	12

11. 双方责任	12

12. 质保及售后服务	12

13. 考核细则	13

附件一 、分项报价表（报价人填写）	13

附件二 、差异表（报价人填写）	14

- 总则

- 1.1 本技术规范适用于四川泸州川南发电有限责任公司（以下简称“采购人”）轻车衡C磅升级改造项目。项目内容包括但不限于原秤台、基座、电缆拆除，新秤台基础、预埋件制作，秤台、终端安装，电缆铺设，系统调试等。

- 1.2 本技术规范对本项目进行了概括性描述，仅开列了本项目中重要系统及设备，其他无论是否述及，安装范围原则上应是系统的、完整的，界限未在本规范书明确界定时，最终由采购人确定，但报价人不得以此增加费用。

- 1.3 本技术规范书提出的是最低限度要求，并未对一切细节作出详细规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，报价人应提供符合本技术规范书和有关标准规程的安装技术服务。并满足国家电力有关安全、环保等强制性标准要求。

- 1.4 报价人为中华人民共和国境内注册的，具有独立法人资格和有效营业执照。业绩要求：报价人至少有一套50t及以上的火力发电厂汽车衡称重系统成功实施的业绩，报价人需提相关证明文件以及符合要求的业绩合同签字页，并为所提供的资料的真实性负全责。

- 1.5 报价人必须执行本技术规范书所列标准。如与报价人采用的标准有矛盾时，按较严格标准执行。

- 1.6 报价人报价前应仔细阅读本规范施工内容及要求，报价时报价人如未对本规范书提出偏差，将认为报价人提供的安装及其相应服务符合本规范书和标准的要求。如有偏差（仅允许正偏离），报价人都必须以差异表的方式列出。

- 1.7 采购人不组织现场勘察。

- 1.8 特种作业人员必须持有满足应急管理局要求的证书，并提供应急管理局网站查询资料，特种设备操作人员应提供市场监督管理局查询的证书资料。

- 1.9 除招标文件另有规定外，列入本技术规范书的所有工作内容均应包含在本项目报价中。报价人人员的一切费用已包含在合同总价中，包括如人员的工资及各种补助、交通费、通讯费、食宿费、医疗费、各种保险费、各种税费，等等。

- 1.10报价人必须成套提供电子汽车衡，不仅包括设备本体，还应配置终端显示、控制电缆、备品备件和其它有关附件等（投标时务必说明传感器数量及厂家）。投标人应根据要求及需求提供有关设备、图纸、技术资料、计算资料及其详细说明，以及技术服务项目。正常生产所需要的部件、必要的备件和安装、维修专用工具，无论在本技术协议中是否加以说明，均应提供完备。

- 1.11报价人提供的设备所采用的专利技术涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，由此引起的专利纠纷和费用全部由投标人负责。

- 1.12报价人应对所供成套设备负全责（包含辅助部件)，包括外购的产品。外购的产品投标人需征得招标人的认可。报价人或产品应具备以下文件：生产许可证、产品合格证、检验报告、检验合格证、维护说明书等。

- 1.13 报价人在安装工作中应尽量采用先进工艺和新技术、新方法，积极选用新材料、新工具，提高工作效率。

- 1.14签订合同后，采购人保留对本技术规范书提出补充要求和修改的权利，报价人应承诺予以配合，如提出修改，具体项目和条件由供需双方商定。

- 1.15 本技术规范书与合同正文具有同等法律效力，解释权归采购人。

- 项目概况

- 2.1 公司概况

采购人公司所在地位于泸州市江阳区江北镇，西北距江北镇最近点约600m，东北距泸州市区边缘直线距离约15km，公路距离约30km，东面距纳溪区约7.5km，南面距长江北岸约2km。川南发电公司I期为新建2×600MW机组。

- 2.2 环境条件

多年平均气压	973.2 hpa

多年最高气压	1001.4 hpa（1969年4月4日）

多年最低气压	946.8 hpa（1991年5月24日）

多年平均气温	17.6℃

多年最高气温	40.2℃（1972年8月26日）

多年最低气温	-1.6℃（1989年1月14日）

最热月平均最高气温（8月）	31.4℃

最近10a最大日温差	16.5℃（1998年4月24日）

多年平均相对湿度	84%

最大冻土深度                          该地区无冻土

多年年平均降雨量：                     1022.7mm

多年一日最大降雨量：                   160.5mm

多年平均风速：                          1.2m/s

离地10m高50a一遇10min平均最大风速：  24.0m/s

离地10m高30 a一遇10min平均最大风速：   21.9m/s

多年年平均降水日数：                      159.9d

2.3 轻车衡C磅概况

公司轻有A、B两台重车衡，C、D两台轻车衡，均由梅特勒-托利多称重设备有限公司制造，具有自动称量、数据处理、显示、打印等功能，称重数据上传至服务器。其中轻车衡C磅型号为SCS-50，秤台长12米，宽3米，布置6个称重传感器，型号为MODEL 0760（22500kg），配套使用的称重显示二次仪表型号为T800，称重管理系统为梅特勒-托利多AVS车辆自动称重管理系统。

- 标准和规范

本技术规格书中已明确的按本技术规格书要求执行；凡本技术规格书中未提及，按有关国家标准最新建议执行。本规格书指定产品应遵循的规范和标准主要包括但不限于以下所列范围：

《汽车衡技术条件固定式电子衡器》	GB/T 772-2008

《汽车衡防雷标准》					GB/T 14934-2010

《汽车衡称重数据互联互通规范》		GB/T 21422-2008

《汽车衡安装与验收规范》			GB/T 21615-2008

《外壳防护等级》						GB 4208-2008

《数字指示秤国家计量检定规程》		JJG539-2016

《电子称重仪表》						GB 7724-2023

《电子汽车衡(衡器载荷测量仪法)》    JJG 1118-2015

《用能单位能源计量器具配备和管理通则》 GB 17167-2006

《称重传感器》 						 GB 7551-2008

《电力建设施工技术规范（第四部分热工仪表及控制装置）》 	 DL 5190.4 —2019

《电子衡器通用技术条件》 GB/T 14249.2-93

《国际单位制标准》     SI

《固定式电子衡检定规程》         JJG668-1997

《工业企业通讯技术规定》			 GBJ 42-81

《火力发电厂设计技术规程》			 DL 5000-2000

《混凝土结构通用规范》				 GB 55008-2021

《中华人民共和国计量法》

- 工作内容（不限于此）

- 4.1本次项目要求对现有轻车衡C磅进行升级改造，包括将秤台长度由12米改造为14米，宽度和高度不变，更换称重传感器、二次仪表及其配套电缆，并进行系统调试合格。

4.2 拆除旧秤台、称重传感器、电缆、二次仪表，清洁整理后并运送至指定位置。

- 4.3 拆除旧秤台端头平台混凝土基础 、原预埋件。

4.4 秤台旁车辆检测传感器基座及其附属设备移位，更换光电检测传感器2套并恢复使用。

4.5 修建新检修井2个，填埋原检修井。

- 4.6 旧秤台基础混凝土破除、秤台地坪钻毛。

4.7 在原基础上按照新秤尺寸制作新基础，制作和浇筑混凝土支墩，安装新装秤台预埋件，预埋传感器基础找平。

4.8 秤台基础地坪C20混凝土找坡。

- 4.9 安装新秤台、更换称重传感器底座（6只）及称重传感器（6只）及二次仪表（1台）、敷设电缆等相关附件（1套，满足现场工程需求）。

4.10 完成该称重系统的数据进入原称重系统数据库，完成称重系统的数据的无缝对接，并完成该称重系统调试。

4.11 进行汽车衡检定并获得有效检定证书。

- 技术要求

  - 一般要求

- 5.1.1在拆除过程中应保证原系统及其附属设备的完整可用性，保证人员及有关设备的安全，拆下来的所有设备应进行清洁和归类整理并送指定地点。

- 5.1.2 报价人根据采购人需求，提供一套汽车衡改造完整的设计、拆除、安装、调试方案。

- 5.1.2 数字式电子汽车衡配套的汽车衡钢结构秤台、数字式称重传感器、称重显示仪表必须是同一品牌（品牌要求梅特勒-托利多、富林泰克或同等层次进口品牌），数量满足现场要求。（投标时提供投标的数字式电子汽车衡、称重传感器和称重显示仪表的原厂的彩页资料文件及计量器具型式批准证书）

- 5.1.3汽车衡基础浇筑符合《GB 55008-2021 混凝土结构通用规范》相关规定；5.1.4汽车衡探头底座安装基础应有合理的疏水通道，探头底座基础高度不低于10cm以保证探头底座日常累积的淤泥冲洗需求。

- 5.1.5用于穿信号电缆的电缆管的要求:直径一般选用GB3092的Ф50mm 焊接钢管，电缆管打弯处弯曲半径R大于6倍电缆管外径。

- 5.1.6基础预埋板、地脚螺栓等预埋件由报价人提供，施工中必须采取措施保证地脚螺栓和基础预埋板的准确位置。各底板之间的水平度和标高误差必须符合基础图样设计要求。

- 5.1.7 各底板上下连接件的水平度需用水准仪进行复核，要求各传感器安装点的高度误差控制在 3mm 之内。

- 5.1.8易于磨损、腐蚀、老化或需要调整、检查和更换的部件应提供备用品，并能比较方更换。

- 5.1.9仪表及称重传感器采用动态加密，以抵御非法改造作弊和人为篡改数据。

- 5.1.10 改造后的汽车衡称重系统应具备电流防浪涌功能。

- 5.1.11改造后的汽车衡称重数据系统与现有车辆称重管理系统兼容，能实时准确上传称重数据，满足现有车辆称重管理系统的数据存储及读取等功能。

- 5.1.12 报价人保证所供系统的技术指标满足规范要求：

- （1）称量方式: 采用整车静态计量。

- （2）准确度等级：不小于Ⅲ级；

- （3）工作电压：电压220V±10%，频率50Hz。

- （4）额定秤量：60t；

- （5）检定分度值：20kg（0-60t）

- （6）工作温度范围：-20～50℃；

- （7）适应工作环境相对湿度：≤ 95%；

- （8）安全过载：125％；

- （9）使用寿命：≥100 万次(提供检测报告)

- （10）允许通过的汽车轴载：≥30 吨（提供检测报告）

- （11）与目前使用的称重系统完全适配，保持原汽车衡所有功能为最低要求。

5.1.13 所有室外、室内的强弱电接点及信号传输设备均应有合适大小和符合工业标准的接线盒和机柜。所有柜内接线必须上端子排，不得直接对接，柜内端子排应与外部环境可靠隔离；图纸应塑封张贴在柜内。

5.1.14 电缆标识牌采用PVC白色标准电缆牌，电脑打印，白底黑色字体；电缆牌绑扎整齐美观，与电缆对应；端子标识（线号）采用PVC白色线号管，电脑打印，白底黑色字体。所有电缆绑扎间距要均匀，绑扎带等材料的颜色、规格应统一。

5.1.15 控制设备安装和控制系统接线必须符合《火力发电厂热工自动化就地设备安装、管路及电缆设计技术规定 DL/T 5182 》及《电力建设施工技术规范 第4部分：热工仪表及控制装置  DL 5190.4》相关规定。

- 5.2 设备规范

5.2.1称重传感器

（1）采用进口纯数字称重传感器（非模数转换），数量7只（含备件1只）。传感器要逐只提供经高精度标准机构检测的检测报告，性能指标符合技术标准，传感器应能在上述室外条件下保证精度和正常工作，在正常条件下，使用寿命不少于5年/只。

（2）传感器采用密封激光焊接防腐不锈钢外壳，防腐能力强防护等级达到IP68/IP69K（需提供防护等级证书检测报告）。

（3）采用车规级芯片，能在恶劣的环境下稳定工作，传感器应具有防水、防晒、防腐、抗射频干扰性能、电磁兼容性和高精度长期稳定性。

（4）数字式称重传感器能进行温度、线性、蠕变、滞后等各种性能的补偿，额定容量≥30T，精度达到C3等级（须提供计量器具型式批准证书）。提供宽温补偿，在-10°C~+50°C环境提供准确称量服务。

（5）数字式称重传感器的传力机构应能自动保持垂直受力状态以缓冲限位，具有较强的抗侧向力，保证衡器的长期使用精度。

（6）数字式称重传感器采用柱式，同时传感器底部连接柱采用六角柱面形式从而又具有防转动功能。

（7）数字式称重传感器具有防雷击功能（提供防雷击测试报告或相关证明）。

（7）数字式称重传感器具有防作弊功能（提供相关专利证书或相关证明材料）。

（9）传感器具有自诊断功能，传感器接头应便于更换，接口防护等级达到IP68。更换后传感器免标定。

（10）数字式称重传感器连接形式采取链式连接无接线盒形式，通讯电缆采用不锈钢双屏蔽。

（11）最大安全过载：200%F.S;最大极限过载：300%F.S。

5.2.2称重显示仪

（1）显示器：最低标准为5.7”1/4VGA LCD显示器，分辨率：320x240。

（2）外壳：不锈钢外壳。

（3）使用温度：-10℃~+50℃。

（4）仪表检重分度数≥6000。

（5）通信方式：串口RS232。

（6）用户分级管理功能：操作员和管理员。

（8）应具备基本称重功能：清零、去皮、清皮、毛重和净重状态、自动零点跟踪等功能。

（9）应具有防作弊功能。

（10）称重数据及时间日期的掉电保护功能。

5.2.3 秤台

（1）秤台尺寸 :3m×14m，秤体结构: 2节，采用模块化多单元组合U 型梁全钢结构，U 型梁高度≥360mm；纵向限位结构为秤台中部外露式，免维护。

（2）全花纹防滑面板，应采用U型截面的冷弯型钢组焊，保证秤体的整体强度和抗扭性能，结构必须符合我国的GB50017－2017《钢结构设计标准》。

（3）所选材质至少为优质Q355B高强钢，需提供品质证明材料，所有钢铁材料不能有腐蚀和氧化皮，秤台钢材品牌限制：武钢、宝钢、南钢、鞍钢、首钢或同类更优品牌 （需提供钢材原材料证明）。

（3）汽车衡具有良好的耐腐蚀性能，所有钢铁材料不能有腐蚀和氧化皮。漆膜厚为80～120um。油漆工艺为二层底漆和二层面漆。

（4）所有的钢板和U型钢材必须采用施压的方法进行矫直和弯曲，禁止锤击。（5）汽车衡秤体支撑点与搭接受力点重合，无盖板，翻转力矩为零。

（6）焊缝应采用自动焊，焊缝表面光滑平整，

（7）秤台表面平整光滑没有螺栓、螺母等附着物，并考虑有效的防滑措施

（8）秤体设计应进行应力分析和优化设计，以确保秤体整体强度和局部强度满足实际使用要求。秤台全钢U型梁结构、模块化、低平台设计，适合无基坑或浅基坑安装方式。

- 供货范围

  - 报价人按技术的要求进行供货，并提供相关的技术服务。

  - 报价人应根据采购人提供的原始数据、技术要求和现场限定的条件，合理选择其供货范围内的设备和材料，保证其性能指标和系统安全可靠地运行。

  - 报价人所提供的设备应具有高的可靠性、可操作性、可维修性和可扩展性。报价人供货范围内所有设备的选型必须征得采购人的认可。

  - 报价人应分门别类提供详细的供货清单，清单中依次说明名称、规格、型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件、材料，即使本清单未列出和数目不足，报价人仍需在执行合同时补足，且不发生费用问题。

设备清单（报价人填写）：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 单位 | 数量 | 主要技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| .. | .... |  |  |  |  |  |  |

- 技术资料

报价人提供全套系统设备的技术资料，包括系统设计说明、维护说明、操作说明，以及硬件配置图、电气原理图、端子接线图等技术资料，应随设备提供产品合格证书、产品说明书、测试报告以及装箱单等，进口产品应同时提供报关单和原产地证明，包含但不限于：

（1）系统设计说明书

（2）产品检验合格证书

（3）设备运行维护说明书

（4）设备简要操作说明书

（5）硬件配置图

（9）系统设备清册

（10）数据库软件、相关的平台软件、应用软件

其中纸质版三套，电子版（U盘存储）2套。验收通过后，两周内提供相关竣工文件和竣工图二套原件，二套复印件及一式三套电子版（不可擦除光盘），其中纸质档案归档质量要求按《科学技术档案案卷构成的一般要求（GB/T 11822-2008）》和《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范（DA/T 28-2002）》执行，电子档案按《电子文件归档与管理规范（GB/T 18894-2016）》执行。

- 工程进度

设备交货时间为合同签订后15天内。项目实际开工时间由采购人提前7天通知，现场施工工期40天；报价人必须配合采购人工程进度合理安排施工，按时保质完成上述工作内容。

- 运输及开箱验收

  - 报价人负责将设备运输至采购人地，并按采购人要求搬运至指定地点。

  - 设备运抵现场后，采购人通知报价人在一定时间内到达现场进行开箱检验。

  - 如果报价人在规定的时间内未能到达现场，又未同采购人协商到达工地时间，则采购人可根据工程需要自行开箱检验，如发现设备、部件与装箱单不符等情况，报价人将承担责任。

  - 所供设备必须与合同清单中的型号、数量一致，并提供所供产品的原产地证明、报关单、出厂检验报告。

  - 开箱检验后设备应妥善保管，避免零部件遗失和设备的损坏。

- 技术服务

  - 报价人须派出技术服务人员负责现场安装调试和试运行，直至通过验收。现场服务人员的工作时间应与现场要求相一致，以满足现场的要求。未经采购人同意，报价人不得随意更换现场服务人员。同时，报价人须及时更换采购人认为不合格的报价人现场服务人员。

  - 现场服务人员应按要求主动提交现场服务人员相关资料，接受并配合完成公司外来人员安全培训，培训合格后方可进入现场施工。

  - 合同签订后7天内，报价人须提供图纸方案报采购人审核。报价人技术服务人员应向采购人进行技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。报价人应对其所供设备提供安装和调试监督的重要工序表，交由采购人对施工情况进行确认和签证，否则不能进行下一道工序。如因报价人技术服务人员失误而发生问题，报价人负全部责任。

- 双方责任

  - 报价人响应采购人工作安排，按采购人要求及时到达现场负责安装调试等工作，并确保安装调试后设备各项性能指标满足相关规范要求。

  - 报价人技术服务人员的安全、差旅、住宿、餐饮等均由报价人自行负责。

  - 报价人负责对采购人技术人员的培训指导工作，针对本系统的理论、操作、运行和维护提供培训课程。

  - 报价人无偿提供以下资料：

- 操作系统软件及数据库软件、相关的平台软件、应用软件的资料（以不可擦除光盘形式进行移交）；

- 服务器及客服端的映象备份文件（以不可擦除光盘形式进行移交）；

- 所有密码、操作说明、工程图纸等技术资料。

  - 采购人应积极协调、配合报价人设备的安装调试工作。

- 质保及售后服务

  - 报价人为所供设备提供一年质保和日常维护，质保期自系统在报价人安装完毕，通过验收程序并正式交付采购人使用时开始计算。

  - 在质保期内，报价人需及时免费更换或修理任何不是由采购人人员非正常操作而损坏的元件。

  - 在质保期内，报价人接到采购人电传24小时内派技术人员到达现场，到达工作现场六小时内保证系统设备恢复正常工作。

  - 在质保期后，报价人应满足采购人对所供产品的技术咨询和备件的有偿供给。

  - 在质保期后，报价人保证向采购人提供合格的备品备件（优惠价格），不能以任何原因停供备品备件，且保证本项目所有各类备品备件价格总和不得超过与采购人签订的本合同售价。

- 考核细则

报价人应根据实际情况，作好安全、质量、环境和进度管理，若有违反，采购人将根据公司管理规定进行考核，包含但不仅限于：

（1）未按时供货的，处罚责任单位1000元/天。

（2）未按时提供设计安装图纸资料，处罚责任单位500元/天。

（3）未按时完成施工方案，处罚责任单位500元/天。

（4）未按时完成整改工作，处罚责任单位1000元/天。

（5）未按时竣工，处罚责任单位2000元/天。

（6）未按时提交竣工资料，处罚责任单位500元/天。

（7）未按要求完成质保工作，处罚责任单位1000元/天。

附件一 、分项报价表（报价人填写）

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 规格型号 | 品牌 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ...... |  |  |  |  |  |  |

# 附件二 、差异表（报价人填写、仅允许正偏离）

| 序号 | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| .. | ... |  |  |  |